## Slide 1: Praktisk test og måling med SCPI og Python

## Slide 2: Hvem er jeg?
Navn: Gert Lauritsen
Bedrifter:
  Svagstrømsingeniør
  Medskifter af Skytem
  SW&HW udvikler
Hobby og Fritid:
  Brygger ØL
  3 børn, kone, hus og Elbil

## Slide 3
https://www.youtube.com/watch?v=AwNg--LtuMc

## Slide 4: Dagens mål (du lærer at)…
Måleteknik
køre automatiserede målinger og gemme data
lave frekvens-sweep og analysere respons
reducere støj og håndtere højhastighedsmålinger
fejlsøge sikkert og systematisk
forbinde dine instrumenter via VISA/SCPI fra Python

## Slide 5: Måleteknik
Eksempler på usædvanlige målinger

## Slide 6: Differential probe

## Slide 7: Differential probes
Common-mode i en differentialforstærker defineres formelt som middelværdien af de to indgangsspændinger.
Differentialforstærkere er designet til at forstærke differentialsignalet
og undertrykke signaler, der er fælles for begge indgange, såsom en jævnspændingsforskydning (DC-bias), støj opsamlet i systemet eller en skiftende reference. Hvor godt forstærkeren gør dette, kaldes common-mode rejection ratio, eller CMRR.
CMRR udtrykkes formelt som forholdet mellem forstærkerens differentialforstærkning og fællesmodeforstærkning

## Slide 8: Diffential Probe Eksemple
A-B
T1 ->B
T1-T2
Hvad hvis dette var 220V?
Stigetider på HighSide?

## Slide 10: LISN
Kendt impedans / ens test forhold
Beskyttelse af måleudstyr
Stop støj i at komme igennem
Forsyne device med strøm
Line Impedance Stabilization Network

## Slide 12: LISN Test opstilling

## Slide 13: EMC Hvilke standard?
Ledningsbårne emissioner (med LISN)
CISPR 16-1-2 → beskriver selve LISN’en og måleopstillingen.
EN 55032 (CISPR 32) → for multimedie- og IT-udstyr (erstatter EN 55022 og CISPR 22).
EN 55011 (CISPR 11) → for industrielt, videnskabeligt og medicinsk udstyr.
CISPR 25 → hvis DC/DC-konverteren bruges i køretøjer (12/24/48 V systemer).
Immunitet
EN 55035 → immunitet for multimedieudstyr.
EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 → generiske immunitetsstandarder (bolig/industri).

## Slide 14: CISPR 25
Testopstilling for DC/DC-converter. En DC/DC-konverter i bilmiljø testes på dens DC-indgang (fra batteri) og udgange (til ECU eller andet udstyr).
Ledningsbårne emissioner (conducted emissions)
Måles via en LISN (Line Impedance Stabilization Network) på både + og – DC-ledninger.
LISN’en definerer en kendt impedans (5 µH/50 Ω) og sender støjen til en spektrumanalysator/EMI-receiver.
Frekvensområde: 150 kHz – 108 MHz.
DUT placeres på en jordplade (90 × 200 cm, 1,5 mm tyk), hævet 5 cm.
Kabler føres parallelt med stelpladen (50 mm afstand).
Strålede emissioner (radiated emissions)
Støjen, som DC/DC’en udsender via kabler eller selve printet, måles med en antenne i et skærmet rum eller absorberkammer.
Typisk afstand: 1 m (komponenttest).
Frekvensområde: 150 kHz – 2,5 GHz afhængig af applikation.

## Slide 15: CISPR 25
Grænseværdier i CISPR 25
Angives i dBµV (mikrovolt på logaritmisk skala).
Flere klasser (Class 1 – Class 5):
  Class 5 → strengeste krav (bruges når følsomme radioer som AM/FM/DAB/GNSS er tæt på).
  Class 3 → typisk for ECU’er og DC/DC i motorrum.
Grænserne varierer afhængigt af frekvens og om der måles ledningsbåren eller stråling.

## Slide 16: CISPR 25, Klasse 3, Båndbredde 9 kHz (150 kHz - 108 MHz)
CISPR 25 definerer grænseværdier for elektromagnetisk støj fra elektriske/elektroniske komponenter i køretøjer.

## Slide 17: Måleresultat

## Slide 18: Måling og Analyse af USB Signaler
Identifikation af signalstøj og forstyrrelser

## Slide 19: USB i highpower App
Grundlæggende om USB-signaler
D+ og D−: USB bruger et differentialpar til data (DP, DM).
SE0/SE1 tilstande: Selvom data primært er differential, bruges også single-ended detektion til visse protokoltilstande:
  SE0 = begge linjer lave → bruges til reset, EOP.
  SE1 = begge linjer høje → ulovlig tilstand.
Dermed er USB en blanding af differential signalering (data) og single-ended tilstande (reset, attach, linjedetektion).

## Slide 20: Typiske fejlkilder i high-power USB
Signalintegritet (differential)
Dårlig impedanskontrol (90 Ω diff mismatch).
Skævhed (skew) mellem D+ og D− → reducerer øjenåbning.
Refleksioner pga. dårlig termination eller stubs.
Støj og krydstale
Høj strømtrækning på VBUS kan inducere støj i D+/D−.
Utilstrækkelig decoupling → ripple på VBUS → jitter i data.
Single-ended fejltolkning
Støj kan trække begge linjer mod GND → falsk SE0 reset.
Overshoot/undershoot kan give kortvarig SE1 (ulovlig) → protokolfejl.
Power delivery (USB-C)
CC-linjerne (Configuration Channel) er single-ended → følsomme for støj/ESD.
Fejl i CC-detektion → forkerte strømprofiler (fx 5 V i stedet for 20 V, eller overstrøm).
Ground bounce og EMI
Ved høje strømme kan GND-referencen flytte sig, så differentialsignalet bliver forvrænget.
Dårlig layout/returvej → øget common-mode støj, som forveksles med single-ended stater.

## Slide 21: Analyser
I high-power applikationer kan støj fra VBUS/GND forstyrre D+/D−, hvilket fører til falske SE0/SE1.
Signalintegritet (diff-probe på D+/D−).
Power integrity (måling af VBUS ripple, GND bounce).
Protokolanalyse (for at se om det er støj eller handshake fejl)

## Slide 22: SCPI

## Slide 23: RTFM Read The Fucking Manual
OWON XDM1141

## Slide 24: Øvelse: Forbind til dit første instrument
Mål: Du etablerer en stabil SCPI-session fra Python.
Sådan gør du:
  1. Find instrumentets VISA‑adresse (fx fra NI‑MAX eller rm.list_resources()).
  2. Åbn en resource i pyvisa og sæt timeout (fx 5000 ms).
  3. Send *IDN? og udskriv svaret.
  4. Ryd fejlbuffer (SYST:ERR?) og luk sessionen pænt.
Succes-kriterier: Du kan udskrive korrekt *IDN?-streng og SYST:ERR? returnerer '0,No error'.
  Tip: inst.write('*CLS') kan bruges til at nulstille status; inst.close() lukker sessionen.

## Slide 25: Eksempelkode: Find instrumenter (VISA)
import pyvisa rm = pyvisa.ResourceManager() for res in rm.list_resources(): print(res) # Forbind til første instrument (tilpas adressen) addr = rm.list_resources()[0] inst = rm.open_resource(addr) print(inst.query("*IDN?"))
Kør dette for at sikre, at din PC kan se instrumenterne.

## Slide 26: Output
TCPIP0::10.160.0.218::inst0::INSTR - Siglent Technologies,SDS824X HD,SDS08A0Q809696,3.8.12.1.1.3.8
ASRL4::INSTR - RND 320-KEL103 V3.30 SN:00023660
ASRL8::INSTR - OWON,XDM1141,23361611,V4.2.0,3

## Slide 27: Øvelse: Mål DC‑spænding med multimeter
Mål: Du måler en stabil DC‑værdi via SCPI og logger til CSV.
Sådan gør du:
  1. Opsæt multimeter til DCV (CONF:VOLT:DC).
  2. Læs 10 prøver med READ? eller MEAS:VOLT:DC?.
  3. Gem tidstempel og måleværdi i en CSV‑fil.
  4. Vis min/maks/gennemsnit i konsollen.
Succes-kriterier: CSV‑filen indeholder 10 tidsstemplede målinger; du udskriver statistik.

## Slide 28: Eksempelkode: DC‑måling + logging
import time
import pyvisa
rm = pyvisa.ResourceManager()
addr = rm.list_resources()[4]
OWON=rm.open_resource(addr)
OWON.baud_rate=115200 # this is how to make it run with visa !!!!
print(addr,'-', OWON.query("*IDN?"))
OWON.write ("CONF:VOLT:DC AUTO")
time.sleep(1) # time to change mode
for _ in range(10):
print(OWON.query("MEAS:VOLT?").replace('V', ''))
OWON.close()
Tilpas måleområde/oplløsning til din DUT.

## Slide 29: Bestem SOC af en batteri vha Electronic load
Mål: Vis afladningskurve for en batteri under test.
Sådan gør du:
  1. Forbind batteri til E.Load
  2. Aflad batteri i CC mode
  3. Tæl Ah og Wh
  4.Lav et pænt plot af kurven.
Succes-kriterier: Du skal have et plot af afladningen og den samlet kapacitet'.

## Slide 30: SOC af Batteri
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Mon Jan 27 21:17:52 2025
@author: gert
"""
import pyvisa
import time
import matplotlib.pyplot as plt
# Configuration
ELECTRONIC_LOAD_ADDRESS = "ASRL16::INSTR" # Replace with your device's VISA address
LOAD_CURRENT = 2.0 # Constant current in Amperes (adjust as needed)
VOLTAGE_CUTOFF = 14 # Voltage cutoff in Volts
POLL_INTERVAL = 5 # Interval to check the battery voltage (in seconds)
def main():
# Initialize VISA resource manager
rm = pyvisa.ResourceManager()
print("Connecting to electronic load...")
load = rm.open_resource(ELECTRONIC_LOAD_ADDRESS)
print(f"Connected to: {load.query('*IDN?').strip()}")
# Configure the electronic load for constant current mode
print("Configuring electronic load...")
load.write("MODE:CURR") # Set mode to constant current
load.write(':CURR ' + str(LOAD_CURRENT) + 'A') # Set the load current
load.write(":INP 1") # Enable the load input
# Start the test
print("Starting capacity test...")
voltages = [] # List to store voltage readings
timestamps = [] # List to store timestamps
start_time = time.time() # Record the start time
try:
while True:
# Query the current battery voltage
raw_voltage = load.query(":MEAS:VOLT?") # e.g., '0.10000V\n'
voltage = float(raw_voltage.strip().replace('V', '')) # Clean and convert
print(f"Battery Voltage: {voltage:.2f} V")
elapsed_time = time.time() - start_time
voltages.append(voltage)
timestamps.append(elapsed_time)
# Stop the test if the voltage drops below the cutoff
if voltage <= VOLTAGE_CUTOFF:
print("Voltage cutoff reached. Stopping test...")
break
# Wait before polling again
time.sleep(POLL_INTERVAL)
finally:
# Turn off the load and disconnect
load.write(":INP 0")
elapsed_time = time.time() - start_time # Calculate total elapsed time (in seconds)
print("Test complete.")
print(f"Elapsed Time: {elapsed_time / 3600:.2f} hours")
# Calculate and display capacity
capacity_mAh = (LOAD_CURRENT * (elapsed_time / 3600)) * 1000 # Convert to mAh
print(f"Measured Battery Capacity: {capacity_mAh:.2f} mAh")
# Close the connection
load.close()
plot_voltage_curve(timestamps, voltages)
def plot_voltage_curve(timestamps, voltages):
"""Plots the voltage curve over time."""
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(timestamps, voltages, label="Battery Voltage", color="blue", linewidth=2)
plt.axhline(y=VOLTAGE_CUTOFF, color="red", linestyle="--", label="Cutoff Voltage")
# Add labels, title, and legend
plt.xlabel("Time (s)")
plt.ylabel("Voltage (V)")
plt.title("Battery Voltage vs Time")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
if __name__ == "__main__":
main()

## Slide 31: Mål både strøm og spænding med det samme multimeter
Mål: Plot forbrug af en load. Både spænding og strøm.
Sådan gør du:
  1. Forbinde i henhold til diagram
  2. Mål og plot
  3. Tæl beregn effektpulven
  4. Lav et pænt plot af kurven.
Succes-kriterier: Du har en kurve med både strøm og spænding, der vises i et plot

## Slide 32: Strøm og spænding
# Measurement Commands
MEASURE = "MEAS?"
MEASURE_VOLT = "MEAS:VOLT?"
MEASURE_CURRENT = "MEAS:CURRENT?“
def measure_a_voltage_and_current(device):
"""
Measure voltage and current for the specified duration and interval.
"""
try:
# Measure voltage
device.sendcmd("CONF:VOLT:DC AUTO")
device.sendcmd(SCPICommand.CONFIG_VOLT_DC_AUTO.value)
voltage = float(device.sendcmd(SCPICommand.MEASURE_VOLT.value).replace('V', ''))
voltage = float(device.sendcmd(SCPICommand.MEASURE_VOLT.value).replace('V', ''))
# Measure current
device.sendcmd(SCPICommand.CONFIG_CURR_DC_AUTO.value)
current = float(device.sendcmd(SCPICommand.MEASURE_CURRENT.value).replace('A', ''))
current = float(device.sendcmd(SCPICommand.MEASURE_CURRENT.value).replace('A', ''))
except Exception as e:
print(f"Error during measurement: {e}")
return voltage,current

## Slide 33: Øvelse: Sweep med funktionsgenerator
Mål: Du laver et frekvens‑sweep og måler responsen.
Sådan gør du:
  1. Sæt amplitude/offset (VOLT, OFFSET) og aktiver udgang (OUTP ON).
  2. Fej frekvensen i trin (fx 100 Hz → 10 kHz).
  3. Mål DUT‑respons for hvert trin (via DMM/oscilloskop eller instrumentets MEAS?).
  4. Gem (frekvens, respons) i CSV til senere plot.
Succes-kriterier: Du har en CSV med frekvens vs. respons, klar til Bode‑lignende plot.
  Tip: Hold spændingsniveauer sikre; vent kort mellem trinene for stabilisering.

## Slide 34: Eksempelkode: Sweep (generator + måling)
import pyvisa, time, csv gen_addr = "<DIN_GEN_VISA>" meas_addr = "<DIT_MÅLEINST_VISA>" # kan være DMM eller scope med SCPI måling rm = pyvisa.ResourceManager() gen = rm.open_resource(gen_addr) meas = rm.open_resource(meas_addr) gen.write("*CLS; OUTP OFF; FUNC SIN; VOLT 1.0; OFFS 0") freqs = [100*(2**i) for i in range(0,8)] # 100,200,400,...,12800 Hz rows = [] for f in freqs: gen.write(f"FREQ {f}") gen.write("OUTP ON") time.sleep(0.2) y = float(meas.query("MEAS:VOLT:AC?")) # tilpas til dit instrument rows.append((f, y)) gen.write("OUTP OFF") gen.close(); meas.close() with open("sweep.csv", "w", newline="") as f: w = csv.writer(f); w.writerow(["freq_hz","resp_v"]) w.writerows(rows) print("Gemte", len(rows), "punkter til sweep.csv")

## Slide 35: Øvelse: Elektronisk belastning
Mål: Du profilerer strømforbrug ved forskellige belastninger.
Sådan gør du:
  1. Konfigurer belastningen i CC‑tilstand (SOUR:CURR og INP ON).
  2. Sweep strømmen (fx 0.05 A → 1.0 A) i trin.
  3. Læs spænding/strøm fra enten belastning eller DMM (MEAS:VOLT?/CURR?).
  4. Identificér spændingsfald og notér grænser for DUT.
Succes-kriterier: Du kan vise en tabel over (Iset, Vusb, Iactual) og hvor spændingen dykker under grænsen (fx 4.75 V).

## Slide 36: Eksempelkode: Elektronisk belastning (CC‑sweep)
import pyvisa, time, csv
# load_addr = "<DIN_LOAD_VISA>"
rm = pyvisa.ResourceManager()
for res in rm.list_resources():
print(res)
load_addr = rm.list_resources()[2]
el = rm.open_resource(load_addr)
rows = []
for i_ma in range(50, 1050, 50): # 50 mA → 1000 mA
i = i_ma/1000.0
el.write(':CURR ' + str(i) + 'A')
time.sleep(0.15)
el.write(":INP 1") # Enable the load input
time.sleep(0.15)
v = el.query(":MEAS:VOLT?") # e.g., '0.10000V\n'
voltage = float(v.strip().replace('V', '')) # Clean and convert
ia = float(el.query("MEAS:CURR?").replace('A', ''))
print("Voltage:",voltage,"V Current:",ia,"A")
rows.append((i, voltage, ia))
el.write("INP OFF"); el.close()
with open("usb_current_profile.csv", "w", newline="") as f:
w = csv.writer(f); w.writerow(["i_set_a","v_meas_v","i_meas_a"]); w.writerows(rows)
print("OK – gemt usb_current_profile.csv")

## Slide 37: Output
runfile('C:/WorkSpace/IDA/Måleteknik/Debug/TestEL.py', wdir='C:/WorkSpace/IDA/Måleteknik/Debug')
TCPIP0::10.160.0.218::inst0::INSTR
ASRL1::INSTR
ASRL4::INSTR
ASRL5::INSTR
ASRL8::INSTR
Voltage: 12.019 V Current: 0.05 A
Voltage: 12.011 V Current: 0.1 A
Voltage: 12.004 V Current: 0.15 A
Voltage: 11.998 V Current: 0.2 A
Voltage: 11.989 V Current: 0.25 A
Voltage: 11.984 V Current: 0.3 A
Voltage: 11.975 V Current: 0.35 A
Voltage: 11.97 V Current: 0.4 A
Voltage: 11.96 V Current: 0.45 A
Voltage: 11.956 V Current: 0.5 A
Voltage: 11.946 V Current: 0.55 A
Voltage: 0.0172 V Current: 0.6 A
Voltage: 0.0172 V Current: 0.65 A
Voltage: 0.017 V Current: 0.7 A
Voltage: 0.0172 V Current: 0.75 A
Voltage: 0.0172 V Current: 0.8 A
Voltage: 0.0172 V Current: 0.85 A
Voltage: 0.0172 V Current: 0.9 A
Voltage: 0.0172 V Current: 0.95 A
Voltage: 0.0172 V Current: 1.0 A
OK – gemt usb_current_profile.csv

## Slide 38: Øvelse: High‑speed capture og eksport
Mål: Du tager et hurtig sample‑vindue på oscilloskop og gemmer kurven til fil.
Sådan gør du:
1. Indstil tidbase, samplingsrate og trigger.
2. Erstat manuelt UI‑klik med SCPI‑kommandoer (fx WAV:DATA?).
3. Overfør data i binær form og gem til .csv eller .npy.
4. Bekræft sample‑antal, delta‑t og enheder i filen.
Succes-kriterier: Du kan genindlæse datafilen i Python

## Slide 39: NonScpi
Driver for Non scpi instrumenter

## Slide 40: Fejlfinding – tal direkte til instrumentet
Spørg altid *IDN? efter en sekvens (log svar).
Indsæt små pauser, når instrumentet har tunge operationer.
Begræns båndbredde/opløsning for hurtigere svar under test.
Valider en kommando i frontpanelet før du automatiserer.

## Slide 41: Checkliste før måling
Du har dokumenteret DUT‑grænser (spænding/strøm/frekvens).
Instrumenter er kalibreret eller inden for dato.
Kabelføring og referencer er korrekte (jord).
Scripts logger versionsinfo og *IDN? svar.

## Slide 42: Hvad du tager med hjem
Køreklare Python‑snippets til SCPI‑styring.
En struktur for øvelser, som du kan genbruge i dine projekter.
Bedre rutiner for støjreduktion, fejlfinding og datalogning.

## Slide 43: Spørgsmål?
Hvilke instrumenter vil du automatisere først?
Hvilke øvelser skal vi fordybe os i?